Załącznik nr 1 do oferty
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Generator do termolezji – 1 szt.
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, gotowe do użytkowania oraz wyposażone we wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zabiegów.
	LP
	OPIS PARAMETRU / WYMAGANIA
	TAK
	NIE

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i gotowe do użytkowania
	☐
	☐

	2
	Zasilanie: 220–230 VAC, 50/60 Hz.
	☐
	☐

	3
	Generator impulsów elektrycznych wysokiej częstotliwości przeznaczony do wykonywania zabiegów termolezji, w tym termolezji ciągłej i pulsacyjnej, a także umożliwiający stymulację sensoryczną i motoryczną oraz zastosowanie w procedurach wymagających odnerwienia, dekompresji dysków, lezji wieloelektrodowej/palisadowej i neurostymulacji epiduralnej.
	☐
	☐

	4
	Możliwość prezentacji przebiegu termolezji w formie cyfrowej i/lub graficznej, z możliwością wyboru sposobu prezentacji przez użytkownika.
	☐
	☐

	5
	Możliwość ręcznego sterowania parametrami pracy urządzenia z poziomu pulpitu, ekranu dotykowego lub innego elementu sterującego dostępnego dla użytkownika.
	☐
	☐

	6
	Przycisk START/STOP umieszczony na pulpicie generatora, umożliwiający rozpoczęcie i zatrzymanie procesu lezji w dowolnym momencie bez konieczności wyłączania urządzenia.
	☐
	☐

	7
	Możliwość podłączenia co najmniej 2 aktywnych elektrod oraz prowadzenia lezji jednocześnie lub sekwencyjnie, z wykorzystaniem co najmniej 2 niezależnych gniazd/kanałów wbudowanych w urządzenie.
	☐
	☐

	8
	Jednoczesne wyświetlanie wartości napięcia, prądu, temperatury, czasu i mocy, niezależnie dla każdego stosowanego kanału/elektrody.
	☐
	☐

	9
	Termolezja dostępna co najmniej w trybach: 1) ciągłym termicznym, 2) pulsacyjnym.
	☐
	☐

	10
	Możliwość wykonywania lezji monopolarnej i bipolarnej.
	☐
	☐

	11
	Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody obejmujący co najmniej 20–90°C.
	☐
	☐

	
	
	
	


STYMULACJA
	LP
	OPIS PARAMETRU / WYMAGANIA
	TAK
	NIE

	12
	Stymulacja motoryczna: częstotliwość impulsów 2 Hz i 5 Hz.
	☐
	☐

	13
	Stymulacja czuciowa: częstotliwość impulsów 2, 5, 50, 75, 100, 150, 180 i 200 Hz.
	☐
	☐

	14
	Szerokość impulsu: 0,1; 0,5; 1; 2 i 3 ms.
	☐
	☐

	15
	Regulacja napięcia wyjściowego dla stymulacji sensorycznej i motorycznej w zakresie 0–3 V.
	☐
	☐

	16
	Możliwość wyboru rodzaju stymulacji: ręczna i automatyczna. W trybie automatycznym urządzenie umożliwia dobór/podpowiada odpowiednią częstość impulsów oraz właściwy zakres napięcia dla wybranego rodzaju stymulacji.
	☐
	☐


TERMOLEZJA CIĄGŁA
	LP
	OPIS PARAMETRU / WYMAGANIA
	TAK
	NIE

	17
	Automatyczna regulacja mocy RF, zapobiegająca przekroczeniu ustawionej wartości temperatury w zakresie co najmniej 37–95°C, z regulacją temperatury z dokładnością 1°C.
	☐
	☐

	18
	Regulacja czasu trwania lezji w zakresie co najmniej 5 sekund–10 minut, z dokładnością ustawienia czasu do 1 sekundy.
	☐
	☐

	20
	Moc wyjściowa dla każdego aktywnego kanału/gniazda elektrody: 0–50 W.
	☐
	☐

	21
	FUNKCJA DODATKOWA: możliwość programowania profili wzrostu temperatury. Brak funkcji nie powoduje niespełnienia wymagania podstawowego.
	☐
	☐

	22
	FUNKCJA DODATKOWA: możliwość zaprogramowania własnych profili pracy. Brak funkcji nie powoduje niespełnienia wymagania podstawowego.
	☐
	☐

	23
	FUNKCJA DODATKOWA: możliwość programowania profilu obejmującego co najmniej: temperaturę początkową, czas jej utrzymania, wartość wzrostu temperatury pomiędzy kolejnymi etapami, czas utrzymania temperatury końcowej oraz końcową wartość temperatury.
	☐
	☐

	24
	Częstotliwość pracy generatora RF: 480 kHz, przebieg sinusoidalny.
	☐
	☐

	25
	Jednoczesne wyświetlanie na dotykowym ekranie LCD co najmniej następujących parametrów: napięcie 0–100 V dla impedancji 30–3000 Ω; prąd 0–700 mA; czas pracy co najmniej 5 sekund–30 minut; temperatura 37–95°C; moc 0–50 W.
	☐
	☐

	26
	Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu procesu lezji.
	☐
	☐

	27
	Możliwość prowadzenia lezji w trybie automatycznym.
	☐
	☐

	28
	Możliwość prowadzenia lezji w trybie ręcznym.
	☐
	☐

	
	
	
	




TERMOLEZJA PULSACYJNA
	LP
	OPIS PARAMETRU / WYMAGANIA
	TAK
	NIE

	29
	Regulacja czasu trwania lezji w zakresie co najmniej 5 sekund–10 minut.
	☐
	☐

	30
	Regulowana szerokość impulsu w zakresie co najmniej 2–30 ms, z krokiem regulacji 1 ms.
	☐
	☐

	31
	Regulowana częstotliwość: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Hz.
	☐
	☐

	32
	Regulowane napięcie wyjściowe w zakresie 0–100 V.
	☐
	☐

	33
	Regulowana temperatura dopuszczalna w zakresie 37–95°C, z dokładnością ustawienia 1°C.
	☐
	☐

	34
	Automatyczna kontrola ustawionej temperatury podczas wykonywania lezji.
	☐
	☐

	35
	Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu procesu lezji.
	☐
	☐


POZOSTAŁE CECHY
	LP
	OPIS PARAMETRU / WYMAGANIA
	TAK
	NIE

	36
	Dostępność różnych rodzajów kaniul kompatybilnych z oferowanym systemem, w szczególności kaniul prostych i zakrzywionych, standardowych oraz przeznaczonych do procedur z wykorzystaniem obrazowania USG.
	☐
	☐

	37
	FUNKCJA DODATKOWA: biblioteka pacjenta umożliwiająca wprowadzanie danych pacjenta, oznaczanie rejonów anatomicznych oraz zapisywanie danych w pamięci wewnętrznej urządzenia lub na zewnętrznej pamięci USB.
	☐
	☐

	38
	FUNKCJA DODATKOWA: archiwizacja danych z zabiegów z możliwością przypisania do konkretnego pacjenta wartości stymulacji, wartości lezji, czasu trwania, napięcia, impedancji i prądu, z możliwością zapisu danych dla poszczególnych elektrod/kanałów.
	☐
	☐

	39
	FUNKCJA DODATKOWA: możliwość zapisywania zrzutów ekranu w formacie JPEG w pamięci wewnętrznej urządzenia lub na zewnętrznej pamięci USB.
	☐
	☐

	40
	FUNKCJA DODATKOWA: możliwość eksportu danych z zabiegu na pamięć USB w formacie umożliwiającym odczyt danych na standardowym komputerze, w tym w formacie kompatybilnym z programem Microsoft Excel lub równoważnym.
	☐
	☐


SZKOLENIE, SERWIS I GWARANCJA
	LP
	OPIS PARAMETRU / WYMAGANIA
	TAK
	NIE

	41
	Szkolenie użytkowników z obsługi urządzenia przeprowadzone bezpośrednio po dostawie i uruchomieniu urządzenia, w miejscu jego instalacji.
	☐
	☐

	42
	Gwarancja na urządzenie: minimum 24 miesięcy.
	☐
	☐

	43
	Maksymalny czas reakcji serwisu na prawidłowo zgłoszoną awarię: 48 godzin.
	☐
	☐

	44
	W przypadku naprawy urządzenia trwającej lub przewidywanej dłużej niż 5 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni na własny koszt urządzenie zastępcze o funkcjonalności nie gorszej niż urządzenie objęte naprawą.
	☐
	☐


WYPOSAŻENIE
	LP
	OPIS
	ILOŚĆ
	TAK
	NIE

	45
	Generator do termolezji
	1 szt.
	☐
	☐

	46
	Elektroda do termolezji wielokrotnego użytku, długość 10 cm, przewód o długości 3 m, wraz z kasetą do sterylizacji
	10 szt.
	☐
	☐

	47
	Kaniule proste kompatybilne z oferowanym generatorem – rodzaje i ilości zgodnie z wykazem określonym przez Zamawiającego
	        10szt.
	☐
	☐

	48
	Elektrody neutralne/zerowe zintegrowane z przewodem, kompatybilne z oferowanym generatorem
	2 szt.
	☐
	☐


Należy zaznaczyć tak lub nie ***
DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY
1. Urządzenie musi być dostarczone wraz z kompletem dokumentacji producenta niezbędnej do prawidłowej eksploatacji i użytkowania.
2. Wykonawca zapewni instrukcję obsługi w języku polskim.
3. Wykonawca zapewni dokumentację potwierdzającą zgodność oferowanego urządzenia z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych, jeżeli mają zastosowanie do oferowanego wyrobu.
4. Wykonawca zapewni uruchomienie urządzenia po dostawie oraz przeprowadzenie szkolenia użytkowników.
5. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być kompatybilne z oferowanym generatorem i umożliwiać jego prawidłową eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.
6. Wykonawca w formularzu ofertowym powinien wskazać producenta, model oraz podstawowe oznaczenie oferowanego urządzenia, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego wyrobu.
7. Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie każdego wymogu poprzez zaznaczenie odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. W przypadku parametrów dodatkowych należy wyraźnie wskazać, czy dana funkcja jest dostępna w oferowanym urządzeniu.
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawców.
Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny w przypadku posiadania e-dowodu) osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (lub jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

