# Załącznik nr 1 do oferty

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Generator do termolezji – 1 szt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, gotowe do użytkowania oraz wyposażone we wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zabiegów.

| LP | OPIS PARAMETRU / WYMAGANIA | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i gotowe do użytkowania | ☐ | ☐ |
| 2 | Zasilanie: 220–230 VAC, 50/60 Hz. | ☐ | ☐ |
| 3 | Generator impulsów elektrycznych wysokiej częstotliwości przeznaczony do wykonywania zabiegów termolezji, w tym termolezji ciągłej i pulsacyjnej, a także umożliwiający stymulację sensoryczną i motoryczną oraz zastosowanie w procedurach wymagających odnerwienia, dekompresji dysków, lezji wieloelektrodowej/palisadowej i neurostymulacji epiduralnej. | ☐ | ☐ |
| 4 | Możliwość prezentacji przebiegu termolezji w formie cyfrowej i/lub graficznej, z możliwością wyboru sposobu prezentacji przez użytkownika. | ☐ | ☐ |
| 5 | Możliwość ręcznego sterowania parametrami pracy urządzenia z poziomu pulpitu, ekranu dotykowego lub innego elementu sterującego dostępnego dla użytkownika. | ☐ | ☐ |
| 6 | Przycisk START/STOP umieszczony na pulpicie generatora, umożliwiający rozpoczęcie i zatrzymanie procesu lezji w dowolnym momencie bez konieczności wyłączania urządzenia. | ☐ | ☐ |
| 7 | Możliwość podłączenia co najmniej 2 aktywnych elektrod oraz prowadzenia lezji jednocześnie lub sekwencyjnie, z wykorzystaniem co najmniej 2 niezależnych gniazd/kanałów wbudowanych w urządzenie. | ☐ | ☐ |
| 8 | Jednoczesne wyświetlanie wartości napięcia, prądu, temperatury, czasu i mocy, niezależnie dla każdego stosowanego kanału/elektrody. | ☐ | ☐ |
| 9 | Termolezja dostępna co najmniej w trybach: 1) ciągłym termicznym, 2) pulsacyjnym. | ☐ | ☐ |
| 10 | Możliwość wykonywania lezji monopolarnej i bipolarnej. | ☐ | ☐ |
| 11 | Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody obejmujący co najmniej 20–90°C. | ☐ | ☐ |

## STYMULACJA

| LP | OPIS PARAMETRU / WYMAGANIA | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Stymulacja motoryczna: częstotliwość impulsów 2 Hz i 5 Hz. | ☐ | ☐ |
| 13 | Stymulacja czuciowa: częstotliwość impulsów 2, 5, 50, 75, 100, 150, 180 i 200 Hz. | ☐ | ☐ |
| 14 | Szerokość impulsu: 0,1; 0,5; 1; 2 i 3 ms. | ☐ | ☐ |
| 15 | Regulacja napięcia wyjściowego dla stymulacji sensorycznej i motorycznej w zakresie 0–3 V. | ☐ | ☐ |
| 16 | Możliwość wyboru rodzaju stymulacji: ręczna i automatyczna. W trybie automatycznym urządzenie umożliwia dobór/podpowiada odpowiednią częstość impulsów oraz właściwy zakres napięcia dla wybranego rodzaju stymulacji. | ☐ | ☐ |

## TERMOLEZJA CIĄGŁA

| LP | OPIS PARAMETRU / WYMAGANIA | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Automatyczna regulacja mocy RF, zapobiegająca przekroczeniu ustawionej wartości temperatury w zakresie co najmniej 37–95°C, z regulacją temperatury z dokładnością 1°C. | ☐ | ☐ |
| 18 | Regulacja czasu trwania lezji w zakresie co najmniej 5 sekund–10 minut, z dokładnością ustawienia czasu do 1 sekundy. | ☐ | ☐ |
| 20 | Moc wyjściowa dla każdego aktywnego kanału/gniazda elektrody: 0–50 W. | ☐ | ☐ |
| 21 | FUNKCJA DODATKOWA: możliwość programowania profili wzrostu temperatury. Brak funkcji nie powoduje niespełnienia wymagania podstawowego. | ☐ | ☐ |
| 22 | FUNKCJA DODATKOWA: możliwość zaprogramowania własnych profili pracy. Brak funkcji nie powoduje niespełnienia wymagania podstawowego. | ☐ | ☐ |
| 23 | FUNKCJA DODATKOWA: możliwość programowania profilu obejmującego co najmniej: temperaturę początkową, czas jej utrzymania, wartość wzrostu temperatury pomiędzy kolejnymi etapami, czas utrzymania temperatury końcowej oraz końcową wartość temperatury. | ☐ | ☐ |
| 24 | Częstotliwość pracy generatora RF: 480 kHz, przebieg sinusoidalny. | ☐ | ☐ |
| 25 | Jednoczesne wyświetlanie na dotykowym ekranie LCD co najmniej następujących parametrów: napięcie 0–100 V dla impedancji 30–3000 Ω; prąd 0–700 mA; czas pracy co najmniej 5 sekund–30 minut; temperatura 37–95°C; moc 0–50 W. | ☐ | ☐ |
| 26 | Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu procesu lezji. | ☐ | ☐ |
| 27 | Możliwość prowadzenia lezji w trybie automatycznym. | ☐ | ☐ |
| 28 | Możliwość prowadzenia lezji w trybie ręcznym. | ☐ | ☐ |

## TERMOLEZJA PULSACYJNA

| LP | OPIS PARAMETRU / WYMAGANIA | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Regulacja czasu trwania lezji w zakresie co najmniej 5 sekund–10 minut. | ☐ | ☐ |
| 30 | Regulowana szerokość impulsu w zakresie co najmniej 2–30 ms, z krokiem regulacji 1 ms. | ☐ | ☐ |
| 31 | Regulowana częstotliwość: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Hz. | ☐ | ☐ |
| 32 | Regulowane napięcie wyjściowe w zakresie 0–100 V. | ☐ | ☐ |
| 33 | Regulowana temperatura dopuszczalna w zakresie 37–95°C, z dokładnością ustawienia 1°C. | ☐ | ☐ |
| 34 | Automatyczna kontrola ustawionej temperatury podczas wykonywania lezji. | ☐ | ☐ |
| 35 | Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu procesu lezji. | ☐ | ☐ |

## POZOSTAŁE CECHY

| LP | OPIS PARAMETRU / WYMAGANIA | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | Dostępność różnych rodzajów kaniul kompatybilnych z oferowanym systemem, w szczególności kaniul prostych i zakrzywionych, standardowych oraz przeznaczonych do procedur z wykorzystaniem obrazowania USG. | ☐ | ☐ |
| 37 | FUNKCJA DODATKOWA: biblioteka pacjenta umożliwiająca wprowadzanie danych pacjenta, oznaczanie rejonów anatomicznych oraz zapisywanie danych w pamięci wewnętrznej urządzenia lub na zewnętrznej pamięci USB. | ☐ | ☐ |
| 38 | FUNKCJA DODATKOWA: archiwizacja danych z zabiegów z możliwością przypisania do konkretnego pacjenta wartości stymulacji, wartości lezji, czasu trwania, napięcia, impedancji i prądu, z możliwością zapisu danych dla poszczególnych elektrod/kanałów. | ☐ | ☐ |
| 39 | FUNKCJA DODATKOWA: możliwość zapisywania zrzutów ekranu w formacie JPEG w pamięci wewnętrznej urządzenia lub na zewnętrznej pamięci USB. | ☐ | ☐ |
| 40 | FUNKCJA DODATKOWA: możliwość eksportu danych z zabiegu na pamięć USB w formacie umożliwiającym odczyt danych na standardowym komputerze, w tym w formacie kompatybilnym z programem Microsoft Excel lub równoważnym. | ☐ | ☐ |

## SZKOLENIE, SERWIS I GWARANCJA

| LP | OPIS PARAMETRU / WYMAGANIA | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Szkolenie użytkowników z obsługi urządzenia przeprowadzone bezpośrednio po dostawie i uruchomieniu urządzenia, w miejscu jego instalacji. | ☐ | ☐ |
| 42 | Gwarancja na urządzenie: minimum 24 miesięcy. | ☐ | ☐ |
| 43 | Maksymalny czas reakcji serwisu na prawidłowo zgłoszoną awarię: 48 godzin. | ☐ | ☐ |
| 44 | W przypadku naprawy urządzenia trwającej lub przewidywanej dłużej niż 5 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni na własny koszt urządzenie zastępcze o funkcjonalności nie gorszej niż urządzenie objęte naprawą. | ☐ | ☐ |

## WYPOSAŻENIE

| LP | OPIS | ILOŚĆ | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Generator do termolezji | 1 szt. | ☐ | ☐ |
| 46 | Elektroda do termolezji wielokrotnego użytku, długość 10 cm, przewód o długości 3 m, wraz z kasetą do sterylizacji | 10 szt. | ☐ | ☐ |
| 47 | Kaniule proste kompatybilne z oferowanym generatorem – rodzaje i ilości zgodnie z wykazem określonym przez Zamawiającego | 10szt. | ☐ | ☐ |
| 48 | Elektrody neutralne/zerowe zintegrowane z przewodem, kompatybilne z oferowanym generatorem | 2 szt. | ☐ | ☐ |

## Należy zaznaczyć tak lub nie ***

## DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY

- Urządzenie musi być dostarczone wraz z kompletem dokumentacji producenta niezbędnej do prawidłowej eksploatacji i użytkowania.

- Wykonawca zapewni instrukcję obsługi w języku polskim.

- Wykonawca zapewni dokumentację potwierdzającą zgodność oferowanego urządzenia z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych, jeżeli mają zastosowanie do oferowanego wyrobu.

- Wykonawca zapewni uruchomienie urządzenia po dostawie oraz przeprowadzenie szkolenia użytkowników.

- Wszystkie elementy wyposażenia muszą być kompatybilne z oferowanym generatorem i umożliwiać jego prawidłową eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca w formularzu ofertowym powinien wskazać producenta, model oraz podstawowe oznaczenie oferowanego urządzenia, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego wyrobu.

- Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie każdego wymogu poprzez zaznaczenie odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. W przypadku parametrów dodatkowych należy wyraźnie wskazać, czy dana funkcja jest dostępna w oferowanym urządzeniu.

Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawców.

Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny w przypadku posiadania e-dowodu) osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (lub jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)